- 宜宾市叙州区妇幼保健计划生育服务中心

- 医用器械清洗、消毒、干燥设备一批采购项目采购招标公告

- 我院近期拟采购医用器械清洗、消毒、干燥设备一批，欢迎有意向的公司与我院设备科联系。

- 一、项目名称：医用器械清洗、消毒、干燥设备一批

二、采购需求

1.采购清单

| 序号 | 设备名称 | 采购数量 （单位：台） | 采购最高控制单价（万元） | 比选要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1 | 13 | 具有符合该采购项目要求的资质（见附件1）、比选文件（模版见附件2） |
| 2 | 内镜清洗工作站 | 1 | 5 | 具有符合该采购项目要求的资质（见附件1）、比选文件（模版见附件2） |
| 3 | 医用干燥柜 | 1 | 4 | 具有符合该采购项目要求的资质（见附件1）、比选文件（模版见附件2） |
| 合计 |  | 3 | 22 |  |

2.技术参数

见附件一：医用器械清洗、消毒、干燥设备一批

3.配置要求：报价不超过最高限价，满足技术参数要求及科室使用需求。

- 三、采购方式：

询价采购

- 四、中标方法：

- 投标商在满足技术参数和配置要求情况下，最低价中标。

- 五、投标要求：

按照附件1、2要求，准备一套完整的报名资料，密封好后报送纸质版（密封封面：医用器械清洗、消毒、干燥设备一批采购招标项目，注明公司名称、联系人及联系人电话），邮寄或送至宜宾市叙州区柏溪街道长江路158号，邮编：644600
联系人：周老师
联系电话： 0831-6251619
资料接收截止日期：2025年7月8日17:00

- 四、监督及投诉电话：

监察室联系电话：0831-6610222

- 附件一：医用器械清洗、消毒、干燥设备一批采购项目要求

- 附件二：投标文件模板

- 附件1：医用器械清洗、消毒、干燥设备一批采购项目要求

- 一、供应商资质

1、具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、符合经营该设备的营业范围（提供营业执照复印件）。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供齐全有效的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产(或经营)许可证或备案凭证。

7、本项目不接受联合体参选,不允许转包、分包。

注：上述资料均加盖公司鲜章。

- 二、技术参数及最高限价单价（注：1、供应商投标文件中需注明响应情况、所投产品品牌、生产厂家、规格型号等；2、报价超过最高限价单价为无效报价）

| 设备名称 | 主要技术参数 | 采购数量 | 最高限价单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | - 1、总容积≥130L - 2、腔体结构为矩形，腔体材质采用优质航空铝材。 - 3、门开启方式：电动升降门。 - 4、具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降。具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。 - 5、过氧化氢加注方式采用卡匣式加注；卡匣胶囊 - 6、胶囊计数记忆功能，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。 - 7、具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%。 - 8、产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3,（提供省级以上检测机构出具的检测报告）。 - 9、采用晶体管控制电源，解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量＜0.003mg/cm2,不锈钢中残留量＜0.01mg/cm2。（提供省级以上检测机构检测报告）。 - 10、可自动对物品湿度进行检测，若干燥不彻底湿度检测过高将报警提示。 - 11、显示屏显示内容为温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等。 - ★12、能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息，并提供打印样品； - ★13、程序运行时间:全循环≤55分钟；软镜循环≤45分钟；快速循环≤26分钟。 - 14、可识别卡匣生产批次、日期、类型和防伪信息。 - 15、具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。 - ★16、设计使用寿命≥11年。（提供铭牌照片证明材料） - ★17、在54℃恒温放置14天后，过氧化氢卡匣中过氧化氢含量与之前相比下降≤1.5%。(提供第三方权威机构出具的检测报告复印件) - 18、整机质保不低于5年，响应速度及时；接到报修24小时内安排维修人员上门服务。保修期后，设备维护或维修所需要的零配件费用，收取零配件成本费用，人工费由供方自行承担。 - 19、交货期限为合同签订之日起10个工作日内。 - 20、产品生产日期距设备验收之日不超过半年。 | 1台 | 13万元/台 |
| - 内镜清洗工作站 | - 1、材质采用进口高分子复合材料整体一次成型。耐酸碱腐蚀。 - 2、清洗槽采用“前高后低”的大圆弧防泛水设计，清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起（提供实物照片）。 - 3、干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径为5mm的圆形凸起。 - 4、洗消槽盖采用透明亚克力面板吸塑成形有手柄。 - 5、采用分段式倾斜柜体，柜体底部离地高度为150mm。 - 6、支架材质选用全优质SUS304不锈钢材质 - ★7、柜门采用彩色钢化玻璃。（提供材质证明佐证材料） - ★8、柜体底板采用PVC塑钢板材质。（提供材质检验报告） - 9、全自动灌注主机采用隐藏式后置设计，一键式操作，方便快捷；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换； - 10、控制器采用数字8位8段数码管显示，各流程功能均有微电脑控制隐藏式设计，采用触摸控制按键，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。（提供实物照片佐证材料） - 11、酶液/消毒液倒计时装置独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟。 - 12、整套快速接头采用进口，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料。 - ★13、空压机，与工作站主体为同一生产厂家。 - ★14、中心气体处理器为无源型，设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa。（提供注册检验报告佐证材料） - 15、供气管路要求：外径【7.9，8.1】mm，内径【5.4，5.65】mm，耐压为15kg。 - 16、高压水枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换。 - 17、供水管路要求：所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件。 - 18、过滤型水处理器为5μm和0.2μm分级高精度超微过滤流量：0.3T/h，可更换滤芯。 - 19、国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头。 - 20、设备用电要求：电压：220V±22V 频率：50Hz±1Hz。 - 21、设备功率要求：2.5kVA - ★22、设备噪音要求：设备正常工作时，噪音应不大于70dB。（提供相关检验报告佐证材料） - 23、整机质保不低于5年，响应速度及时；接到报修24小时内安排维修人员上门服务。保修期后，设备维护或维修所需要的零配件费用，收取零配件成本费用，人工费由供方自行承担。 - 24、交货期限为合同签订之日起10个工作日内。 - 25、产品生产日期距设备验收之日不超过半年。 | - 1台 | - 5万元/台 |
| - 医用干燥柜 | - ★1、外观要求：喷塑外观，显示屏位于柜体上罩（非密封门上），避免设备运行时，内部高温传导到密封门，对显示屏造成影响；（提供实物照片） - 2、外罩采用喷塑处理，板材厚度≥2mm；舱体采用优质SUS304不锈钢，板材厚度≥1.5mm。 - 3、 舱体高度≥1600mm，满足各类导管的长度要求；柜体内腔与柜体之间增设循环风道形成循环加热的干燥方式，显著的提高了干燥效率。 - 4、地脚要求：采用多功能移动脚轮，集成脚轮和支脚功能，通过调节旋钮升降胶垫固定设备。 - 5、密封门结构要求：门体中部采用双层中空钢化玻璃结构 - ★6、采用手动连杆锁，密封锁杆作用点位于门体上部和下部，整体受力均匀，保证了密封效果，密封胶条嵌于舱体。 - 7、密封门固定采用上下转轴方式，隐藏式结构，转轴整体置于设备内部。 - 8、风机要求：风机风量≥570m³/h，最大静压≥450Pa，噪音≤72dB，风机数量≥2个。 - 9、风压开关：最小启动压力：标准20Pa，设定点及间隙可调整，最小启动间隙10Pa，范围20～300Pa。当风机故障或运行中密封门开启，风压开关工作，程序停止运行，声音、显示报警，直至故障排除，方可继续正常运行程序。 - 10、过热保护设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能。 - 11、采用高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。 - 12、加热箱要求：电加热方式，散热器数量≥4根，加热箱加装温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护。（提供实物照片材料） - 13、具有故障自动检测功能；内置≥10套程序，≥4套默认程序（导管、器械、玻璃器皿、湿化瓶），用户可根据需求自行调节参数。 - 14、外形尺寸≤720（宽）×2230（高）×750（深）mm - 15、舱体尺寸 ≥600（宽）×1600（高）×500（深）mm - 16、容积≥490L - 17、装载容量可一次性处理≥16个DIN标准器械托盘或≥48根导管或≥38个湿化瓶 - ▲18、水蒸气转为冷凝水，不需要外接排气管道。（提供安装实物照片和设备顶部照片） - 19、整机质保不低于5年，响应速度及时；接到报修24小时内安排维修人员上门服务。保修期后，设备维护或维修所需要的零配件费用，收取零配件成本费用，人工费由供方自行承担。 - 20、交货期限为合同签订之日起10个工作日内。 - 21、产品生产日期距设备验收之日不超过半年。 | - 1台 | - 4万元/台 |

- 三、付款方式：交货验收合格后,供货方向院方出具合法有效完整的完税发票进行支付结算。

- 注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。

宜宾市叙州区妇幼保健计划生育服务中心

XXXX采购项目

投标文件

供应商名称：                      （全称并盖章）

XXX年 XXX 月 XXX 日

联系人：

联系电话：

目  录

- 项目报价表

- 二、法定代表人身份证明书

三、法定代表人授权书

四、技术要求、服务要求、商务要求响应表

五、其他材料

| X X X X 项目报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 致：宜宾市叙州区妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司向贵院销售产品报价如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品注册证名称 | 规格、型号 | 生产企业及品牌 | 注册证号 | 投标单价（元） | 数量 （单位：X） | 投标总价（元） | 备注（质保年限、交货期等） |
| 产品配套（如无，则不填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品注册证名称 |  | 规格型号 |  | 供院价（元） | 挂网号（无需挂网的产品不填写） | 专机专用耗材 （是/否） | 备注 |  |  |
| 耗材1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.报价应是采购人验收合格后的总价，包括设备运输、安装、调试、保险、代理、培训、验收、税费和投标文件规定的其他费用。 2.报价超过最高限价为无效报价。 3.项目报价表需加盖投标人鲜章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 投标人名称：XXXXX（单位公章） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表(签字或加盖个人印章) : XXX |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 投标日期： |  |  |  |

二、法定代表人身份证明书

单位名称:

单位性质:

地    址:

成立时间:      年     月      日

经营期限:

姓 名:    性 别:    年 龄:    职 务:

系 （供应商单位名称）                   的法定代表人。

特此证明。

供应商名称:              （全称、盖单位章）

日 期:      年  月  日

附：法定代表人身份证复印件。

## 三、法定代表人授权书

本人    （姓名）系         的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改XXXXXXXXXX投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本项目相关事宜结束为止。

代理人无转委托权。

特此委托。

供应商名称：（全称、盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

日 期:      年  月  日

注：本授权委托书为法定代表人不亲自递交投标文件而委托代理人递交的适用。后附代理人身份证复印件。

- 四、技术要求、商务要求响应表

| - 投标文件技术要求 | - 响应情况 |
| --- | --- |

- 注：1. 参加投标供应商必须把与投标文件的技术要求、服务要求、商务要求的内容响应情况列入此表。

- 2.投标产品如与投标文件技术参数要求的内容无偏离，完全一致，则逐条应答后在响应情况中备注“满足”，投标供应商不得以未作应答而拒不接受。投标供应商必须根据投标文件中的技术参数要求据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标资格。

供应商名称：                   （全称、盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：XXXX。

## 五、其他材料

（一）承诺函

宜宾市叙州区妇幼保健计划生育服务中心：

我单位作为本次采购项目的投标供应商，根据投标文件要求，现郑重承诺如下：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

日    期：XXXX。

- （一）营业执照

- 产品售后服务及承诺

- （三）其他相关资质资料

- （四）产品相关资质

（五）产品相关彩页图片