- 附件1：

- 医用冰箱一批采购项目要求

- 一、供应商资质

1、具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、符合经营该设备的营业范围（提供营业执照复印件）。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供证明材料）

5、参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供证明材料）。

6、投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供齐全有效的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产(或经营)许可证或备案凭证。

7、本项目不接受联合体参选,不允许转包、分包。

注：上述资料均加盖公司鲜章。

- 二、技术参数及最高限价单价（注：1、供应商投标文件中需注明响应情况、所投产品品牌、生产厂家、规格型号等；2、报价超过最高限价单价为无效报价）

| 设备名称 | 主要技术参数 | 采购数量 | 最高限价单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用冰箱 | 1、立式对开门，有效容积≥761L，产品外部尺寸995*810*1810mm（宽*深*高）; 2、微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃；LED温度显示，控制&显示精度0.1℃； 3、配备2个测试孔，可根据实际需要检测箱内温度； 4、12个蘸塑搁架，10个价目条； 5、全角度自关门设计； 6、具备报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；报警功能齐全：高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警； 7、配备后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求； 8、标配USB模块，输出PDF格式文件；可记录十年的温度数据，方便追溯查询； 9、配备WIFI物联模块，可通过手机APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况； 10、配备RS485，可实现多台设备组网，随时监控设备运行状态； 11、标配门锁，实现双锁管理； 12、四个万向脚轮，配备两个固定底角； 13、产品具备医疗器械注册证； 14、产品具备第三方性能检测报告和CQC节能环保认证。 15、整机质保不低于3年，响应速度及时；接到报修24小时内安排维修人员上门服务。 16、交货期限为合同签订之日起10个工作日内。 17、产品生产日期距设备验收之日不超过半年。 | 2台 | 18000元/每台 |
| 医用冰箱（低温） | 1.温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；有效容积＞260L。微电脑控制，LCD数码显示内温度，显示精度0.1℃； 2.具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口； 3、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时； 4、≥7个独立塑料抽屉设计； 5、门体机械暗锁+锁扣设计，实现多人管理； 6、运行噪音＜35dB； 7、配备USB接口或RS485； 8、整机质保不低于3年，响应速度及时；接到报修24小时内安排维修人员上门服务。 9、交货期限为合同签订之日起10个工作日内。 10、产品生产日期距设备验收之日不超过半年。 | 1台 | 12000元/每台 |
| 医用冰箱 | 1、有效容积：85升±2升； 2、外部尺寸：产品高度740mm±10； 3、温度控制：电脑板控制，数字显示箱内温度。温度显示具有实时显示和模拟显示两种模式可选； 4、安全系统：多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警；压缩机和风机延时保护功能；可查询箱内的最高、最低温度；有声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警两种报警方式； 5、压缩机：国内知名品牌压缩机，环保无氟制冷剂； 6、安全设计：安全门锁设计； 7、产品内部配有2层搁置架及1个筐； 8、宽电压带设计：宽电压带，均适合187—242V电压下使用； 9、产品具有医疗器械注册证。具有节能环保证书； 10、产品配置断电报警功能、远程报警接口功能； 11、产品具有性能检测报告； 12、产品配有1个测试孔，便于对箱内温度进行监测； 13、显示板具有密码保护功能，防止用于随时操作，提高箱内温度控制的安全性和准确性； 14、产品标配WIFI模块，可实现物料APP显示以及报警； 15、噪音≦35分贝； 16、整机质保不低于3年，响应速度及时；接到报修24小时内安排维修人员上门服务； 17、交货期限为合同签订之日起10个工作日内； 18、产品生产日期距设备验收之日不超过半年； | 3台 | 7000元/每台 |

- 三、付款方式：交货验收合格后,供货方向院方出具合法有效完整的完税发票进行支付结算。

- 注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。