- 附件1：

- 空气消毒机采购项目技术参数

一、技术参数及最高限价单价（注：1、供应商投标文件中需注明响应情况、所投产品品牌、生产厂家、规格型号等；2、报价超过最高限价单价为无效报价）

| 设备名称 | 主要技术参数 | 采购数量 | 最高限价单价 | 采购最高控制总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁挂式空气消毒机 | 壁挂式60m³空气消毒机功能及技术参数： 一、主要功能： 1、主机壳体选用金属材质，面饰层采用水晶面板，表面平整无凹凸状易清洁； 2、微电脑程序控制，触感式控制面板，中文液晶显示屏； 3、紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测真人语音故障提示； 4、紫外线强度自动检测，主管失效备管自动支援及加强功能； 5、风速高、中、低可选，采用下进风上出风结构，风叶采用金属材质； 6、翻盖式机壳，遥控器具有磁吸防丢失功能。 二、主要技术参数要求： 1、适用体积：≥60m3； 2、外形：平板壁挂式； 3、外观尺寸：90cm×40cm×22cm（±1cm）； 4、循环消毒风量：≥600m3/h； ▲5、紫外线辐照强度：≥7.22×103μW/cm2（提供开机120min垂直距离灯管15cm处的第三方检测报告复印件）； 6、紫外线管寿命：≥5000h； 7、消毒时空气中臭氧量：≤0.025mg/m3； 8、紫外线灯管数量：≥6支（交付现场验收）； ▲9、自然菌消亡率：≥98%（提供开机120min第三方检测报告复印件）； ▲10、消毒后空气中细菌总数：≤33cfu/m3（提供开机120min第三方检测报告复印件）； 11、整机使用寿命：≥8年。 12、整机质保不低于3年，响应速度及时； 13、交货期限为合同签订之日起10个工作日内； 14、产品生产日期距设备验收之日不超过3个月； | 21台 | 0.34万元/台 | 7.14万元 |
| 壁挂式空气消毒机 | 壁挂式100m³空气消毒机功能及技术参数： 一、主要功能： 1、主机壳体选用金属材质，面饰层采用水晶面板，表面平整无凹凸状易清洁； 2、微电脑程序控制，触感式控制面板，中文液晶显示屏； 3、紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测真人语音故障提示； 4、紫外线强度自动检测，主管失效备管自动支援及加强功能； 5、风速高、中、低可选，采用下进风上出风结构，风叶采用金属材质； 6、翻盖式机壳，遥控器具有磁吸防丢失功能。 二、主要技术参数要求： 1、适用体积：≥100m3 ； 2、外形：平板壁挂式； 3、外观尺寸：90cm×40cm×24cm（±1cm）； 4、循环消毒风量：≥1000m3/h； ▲5、紫外线辐照强度：≥7.75×103μW/cm2（提供开机120min垂直距离灯管15cm处的第三方检测报告复印件）； 6、紫外线管寿命：≥5000h； 7、消毒时空气中臭氧量：≤0.028mg/m3； 8、紫外线灯管数量：≥8支（交付现场验收）； ▲9、自然菌消亡率：≥99%（提供开机120min第三方检测报告复印件）； ▲10、消毒后空气中细菌总数：≤21cfu/m3（提供开机120min第三方检测报告复印件）； ▲11、对龟分枝杆菌脓肿亚种杀灭率：≥99.9%（提供开机60min第三方检测报告复印件）； 12、整机使用寿命：≥8年。 13、整机质保不低于3年，响应速度及时； 14、交货期限为合同签订之日起10个工作日内； 15、产品生产日期距设备验收之日不超过3个月； | 7台 | 0.38万元/台 | 2.66万元 |
| 等离子壁挂式空气消毒机 | 等离子壁挂式100m³空气消毒机功能与技术参数： 一、主要功能： 1、主机壳体选用金属材质，面饰层采用水晶面板，表面平整无凹凸状易清洁； 2、微电脑程序控制，触感式控制面板，中文背光液晶显示屏； 3、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能； 4、自动、遥控、手控多控消毒运行； 5、风速高、中、低可调，采用下进风上出风结构，风叶采用金属材质。 二、主要技术参数： 1、适用体积：≥100m3； 2、外形：平板壁挂式； ▲3、等离子体密度：7.98×1017m-3～2.13×1018m-3（提供第三方检测报告复印件）； ▲4、循环消毒风量：≥1040m3/h（提供第三方检测报告复印件）； 5、等离子体发生器使用寿命：≥30000h； 6、消毒时空气臭氧浓度：≤0.044mg/m3； 7、噪音：≤60dB(A)； ▲8、自然菌消亡率：≥93%（提供开机120min第三方检测报告复印件）； 9、整机使用寿命：≥8年。 10、整机质保不低于3年，响应速度及时； 11、交货期限为合同签订之日起10个工作日内； 12、产品生产日期距设备验收之日不超过3个月； | 2台 | 0.47万元/每台 | 0.94万元 |
| 移动式空气消毒机 | 移动式100m³空气消毒机功能与技术参数： 一、主要功能： 1、微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏； 2、紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测真人语音故障提示； 3、紫外线强度自动检测，主管失效备管自动支援及加强功能； 4、风速高、中、低可选，双通道立体式出风； 5、配置初中效尘埃过滤网、活性炭网及光触媒过滤网； 6、外设防滑扶手，推拉移动自如。 二、主要技术参数要求： 1、适用体积：≥100m3； 2、外形：移动式； 3、外观尺寸：55cm×43cm×93cm（±1cm）； 4、循环消毒风量：≥1000m3/h； ▲5、紫外线辐照强度：≥7.29×103μW/cm2（提供开机120min垂直距离灯管15cm处的第三方检测报告复印件）； 6、紫外线管寿命：≥5000h； 7、消毒时空气中臭氧量：≤0.03mg/m3； 8、紫外线灯管数量：≥7支（交付现场验收）； ▲9、自然菌消亡率：≥99%（提供开机120min第三方检测报告复印件）； ▲10、消毒后空气中细菌总数：≤23cfu/m3（提供开机120min第三方检测报告复印件）； - 整机使用寿命：≥6年。 12、整机质保不低于3年，响应速度及时； 13、交货期限为合同签订之日起10个工作日内； 14、产品生产日期距设备验收之日不超过3个月； | 10台 | 0.36万元/每台 | 3.6万元 |

二、付款方式：交货验收合格后,供货方向院方出具合法有效完整的完税发票进行支付结算。

注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。