附件1

十二道心电图机采购项目技术参数

一、技术参数及最高限价单价（注：1、供应商投标文件中需注明响应情况、所投产品品牌、生产厂家、规格型号等；2、报价超过最高限价单价为无效报价）

	设备名称
	主要技术参数
	采购数量
	最高限价单价
	采购最高控制总价（万元）

	十二道心电图机
	技术参数：

一、基本参数

1. 导联系统

. 标准12导联：同步采集Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1-V6。 

.可选附加导联：部分机型支持15导联（V7-V9）、18导联等。

2. 采样频率

   .范围：通常 ≥500 Hz（高精度机型可达1000 Hz或更高）。
3. 分辨率

.AD转换精度：≥16位。

.振幅分辨率：通常≤1 μV（可检测微小波形变化）。

4. 带宽（频率响应）

   · 标准范围：0.05–150 Hz（诊断模式），部分机型支持0.01–250 Hz。 

.滤波选项：肌电滤波（25–35 Hz）、工频滤波（50/60 Hz）可调。

二、关键性能指标

1. 共模抑制比  标准值：≥100 dB（抗干扰能力的关键指标）。

2. 输入阻抗

   · 典型值：≥10 MΩ（减少信号衰减）。

3. 噪声水平

   · 要求：≤1 μVp-p（在标准带宽内）。

4. 基线漂移抑制

   · 能力：通常支持±300 mV的直流偏移补偿。

三、功能特性

1. 分析功能

   · 自动分析：心律分类、间期测量（PR/QRS/QT）、ST段分析等。

   · 诊断支持：内置诊断库（符合AHA/ESC标准）、危急值提示。

2. 存储与传输

   · 存储容量：≥1000份心电图（支持SD卡/内置硬盘）。

   · 传输协议：支持HL7、DICOM 3.0，无缝对接医院信息系统。

3. 显示屏与操作

   · 屏幕类型：≥10英寸彩色液晶触摸屏。

   · 操作界面：多语言支持、快捷键设计。

4. 连接性

   · 接口：USB、以太网、Wi-Fi、蓝牙（用于数据传输和打印）。

   · 兼容性：支持多种心电图打印格式（A4/卷纸）。

5.使用年限

       产品设计使用期限10年

四、硬件与物理参数

1. 电源模式

   · 交流电源：100–240 V宽电压适配。

   · 电池续航：可充电锂电池，持续工作≥4小时。

2. 打印系统

   · 打印机类型：热阵打印机（分辨率≥8点/mm）。

   · 打印速度：≥25 mm/s（支持多档可调）。

3. 尺寸与重量

   · 便携式：通常≤3 kg（便于床旁检查）。

   · 推车型：带支架和储物设计

五、安全与合规

1. 安全标准

   · 电气安全：符合IEC 60601-1（医用电气设备通用标准）。

   · 电磁兼容：通过YY 0505/YY 9706标准（中国）或相应国际认证。

2. 法规认证

   · 中国：NMPA注册证（原CFDA）。

   · 国际：FDA（美国）、CE（欧洲）等。

六、整机质保不低于3年，响应速度及时；接到报修24小时内安排维修人员上门服务。

七、交货期限为合同签订之日起10个工作日内。

八、产品生产日期距设备验收之日不超过三个月。


	1台
	2万元/台
	2万元


二、付款方式：交货验收合格后,供货方向院方出具合法有效完整的完税发票进行支付结算。

注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。

